附录1

铝合金型材壁厚测量不确定度评定

1.检测条件及要求：

1.1 测量仪器:

(0－25)mm外径千分尺，最大允许误差：±0.004mm 。

1.2 检测环境：

温度要求：常温。

1.3 测试方法：

1.4检测过程：将（0－25）mm的外径千分尺首先校对好零位，然后用外径千分尺直接测量铝合金型材的厚度。

2、建立数学模型

f=M

式中：f为被测铝合金型材的壁厚；M为外径千分尺的读数值。

3.输入量不确定度评定

3．1 测量重复性引入不确定度

用（0－25）mm外径千分尺，对一个核查标准：厚度为1.50mm钢板重复性测量，进行不确定度的评定。

测试十次其数据结果见下：(单位: mm)

1.502  1.504 1.501  1.507  1.505  1.498 1.496  1.504  1.503  1.495

采用A类不确定度评定，平均值为：1.528mm

10次测量结果平均值标准不确定度为：

3．2．外径千分尺误差引入不确定度

(0-25mm外径千分尺允许误差±0.004mm，按均匀分布，包含因子 ，

所以

==0.004 / =0.0023mm

4．合成标准不确定度的计算:

=0.0028mm

5．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×uc =2×0.0028≈ 0.006mm

评定人：