附1

JKLYJ-φ2.96铝丝直径检验测量不确定度评定

测量过程：JKLYJ-φ2.96铝丝直径检验

测量方法：JKLYJ-φ2.96铝丝直径检验测量控制规范

测量设备：外径千分尺（0-25）㎜，最大允许误差：±0.004㎜

建立数学模型

f=m 式中：f为被测物体的厚度；m为游标卡尺显示的数值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

在同一样品上，用千分尺上连续测量10次，得到一组测量列为：2.966；2.967；2.962；2.968；2.962；2.963；2.968；2.966；2.967；2.965；

平均值为2.965

其单次标准差为：

s==0.002㎜

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，u1==0.0009㎜

2.外径千分尺误差引入不确定度u2

外径千分尺的最大允许误差：±0.004㎜

包含因子，所以

u2 =0.004/=0.0023mm

3.标准长度的示值误差很小,忽略不计。

二．合成标准不确定度的计算:

0.002mm

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为:

U =k×=2×0.002≈0.004mm