编号：0634-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | JKLYJ-φ2.96铝丝直径检验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （2.96±0.03）㎜ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件： |  |  |  | JL/JY-02 JKLYJ-φ2.96铝丝直径检验工艺规范 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数公差范围：T=0.06㎜ 2.导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=0.06×1/3=0.02㎜ 3.测量范围导出：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此选择(0～25)㎜的外径千分尺即可。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  |  | 外径千分尺/17090432 | （0～25）mm | ±0.004㎜ | 长字21100090 |  | 2021.10.26 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（0～25）mm满足计量要求的测量范围（2.96±0.03）㎜的要求。 2）测量设备的最大允许误差±0.004㎜，满足导出的测量设备最大允许误差0.02㎜的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年3月28日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 企业代表签字： 审核日期： 2022年9月28日 |  |  |  |  |  |  |  |