受理编号：0101-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 100000587下壳体车身安装孔位置度 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 车长2054mm 位置度(0~1.5)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 100000587下壳体操作指导书 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量参数公差范围：Ｔ=1.5mm 测量设备的最大允许误差△允≤T/3=1.5/3=0.5mm 2. 测量设备校准不确定度推导： =0.5×1/3=0.167mm 3. 被测参数测量范围：车身安装孔位置度(0-1.5)mm，车身长度2054mm,导出测量设备的测量范围应涵盖(0-2054)mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准证书 编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 6轴关节式测量臂/A40-M6-21-82368 |  | ALPHA M4.0 | MPE：±0.066mm 分辨力：1μm | J202201069367A-0001 |  | 2022.06.24 |
| 计量验证记录 1、选择测量设备的测量范围(0-4100)mm，满足导出计量要求的测量范围（0-2054）mm的要求； 2、选择测量设备最大允许误差±0.066mm，测量设备允差全宽为0.132mm，0.132mm<0.5mm，满足导出计量要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年6月28 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2022年09月24日 |  |  |  |  |  |  |  |