测量设备溯源抽查表

编号：0085-2018-2022

| 企业名称 | 江苏华东正大空调设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 千分尺 | HDZJ-002 | （0-25）mm | ±0.004mm | 量块 4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.04.13 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | HDZJ-005 | （0~5）m | Ⅱ级 | 标准钢卷尺U=5um+5×10-6 L（k=2） | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.04.13 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | HDZJ-003 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.04.13 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | HDZJ-006 | （0-1590）mm | ±0.27mm | 标准金属线纹尺 三等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.04.13 | √ |
| 质量部 | 涂层测厚仪 | JS_JL-27 | A456CBS+T456CNIS | ±0.1mm | 标准试块 ±0.05mm | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2022.03.14 | √ |
| 质量部 | 绝缘电阻表 | HDZJ-012 | ZC25-3 | 直流电压Urel=1.3% k=2 电阻 Urel=1.5% k=2 | 可调式高阻箱Urel=0.06% k=2 高阻高压表 Urel=0.33% k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.04.13 | √ |
| 质量部 | 70℃浴锅 | HDZJ-009 | HH-2 | U=0.5℃ k=2 | 频率表校准装置 Urel=0.02% k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.04.13 | √ |
| 质量部 | 玻璃温度计 | HDZJ-014 | （200-300）℃ | ±2.0℃ | 标准铂电阻温度计U=0.08℃ k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.04.13 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司、靖江市产品质量综合检验检测中心检定/校准。经查 8份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年09月25日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。