编号：0105-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 灯具加强绝缘电阻检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≥4MΩ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB 7000.1-2015 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 GB 7000.1-2015规定，灯具加强绝缘电阻不小于4MΩ，精确至1 MΩ，即计量要求。 配备绝缘电阻测试仪的最小估读值为0.1 MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 绝缘电阻测试仪 GZ-019 |  | ZC25-3 | ±10% |  | HC220505263 |  | 2022.05.05 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为0-500MΩ,满足被测参数绝缘电阻不小于4MΩ的要求。 测量设备的最小估读值为0.1 MΩ，满足计量要求的绝缘电阻值精确至1 MΩ的十分之一的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年05 月08 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年09月27 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |