江西阳光安全设备集团有限公司

粉末喷涂厚度测量不确定度评定

测量过程：产品粉末喷涂厚度检测

测量依据：本企业喷涂作业指导书

测量设备：涂镀层测厚仪 TC-800,0-800μm

仪器的示值误差:±（3%H+1） ，  H为标称值

建立数学模型

y=m

式中：y为被测产品的喷涂层厚度；m为涂镀层测厚仪显示的涂层厚度

一．测量不确定度分量计算：

1．涂镀层测厚仪示值重复性引入的不确定度分量：

用涂镀层测厚仪对同一样品的涂层厚度进行检测，测量10次，得到一组数据：（单位为μm）

72.5，72.3，71.9，71.7，72.3，72. 2，72.1，71.7， 72.2，72.6

m−= 72.2 μm

S== 0.30μm

u1= = 0.09μm

2．校准用标准膜片厚度引入的不确定度分量：

根据提供的标准膜片厚度校准证书：（72.0μm，U=1.0μm，k=2）

标准膜片厚度   U= 1.0μm    k=2

所以:    u2=1.0/2=0.5μm

3．涂镀层测厚仪分辨力导致的标准不确定度分量：

涂镀层测厚仪的分辨力为0.1μm时,其半宽为0.05μm,

估计服从均匀分布，包含因子k=，所以

u3=0.03μm

当u3<u1时，可忽略不计。

4．涂镀层测厚仪引入的不确定度分量：

涂镀层测厚仪示值误差: ±3%H+1

当涂层测厚测量值为72.0 μm时，示值误差=±（3%×72.0+1）=±3.16μm

估计服从均匀分布，包含因子k=，所以

u4=3.16/=1.82μm

二．合成标准不确定度的计算:

u=u12+u22+u42=1.89μm

三．扩展不确定度的评定：

当涂层测厚测量值为72.0 μm时，

取包含因子k=2，扩展不确定度为:  U=k×u=2×1.89 = 3.78μm

四. 测量结果的报告

m=72.2μm与U=3.78μm末位未对齐，需修约为U=3.8μm 。

Y= m±U=(72.2±3.8) μm

评定人：                                              日期：2022.09.21