测量设备溯源抽查表

编号：0937-2021-AA-2022

| 企业名称 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 工程管理部 | S1级水准仪 | 2351878 | Sprinter250M | 视距测量偏差0.78cm；视距测量标准差0.42cm；视准线的安平误差0.15”；视准线误差（电子）1.33”；视准线误差（光学）2.44”；望远镜调焦运行误差0.04mm | 水准仪检定装置；水平目标定位重复性MPE:0.3” | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 2022年01月17日 | √ |
| 工程管理部 | 全站仪 | 106086 | MS05 | I级 | 全站仪检定装置 分度误差＜0.3”；U=0.4mm+1×10-6D k=2 | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 2021年10月22日 | √ |
| 测绘院 | GNSS接收机 | VA11605835 | V90 | 天线相位一致性1.10mm；内部水平噪声测试0.80mm；静态测量误差4.00mm | 全球卫星定位系统(GPS)接收机校准装置；超短基线：U=（0.01-0.6）mm；短基线：U=0.4mm+1×10-6D； 中长基线：U=0.6mm，k=2 | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 2021年10月22日 | √ |
| 测绘院 | S05级水准仪 | 740317 | DiNi03 | 视距测量偏差1.78cm；视距测量标准差0.72cm；视准线的安平误差0.16”；视准线误差（电子）0.51”；视准线误差（光学）0.95”；望远镜调焦运行误差0.12mm | 水准仪检定装置；水平目标定位重复性MPE:0.3” | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 2022年01月17日 | √ |
| 测绘院 | GNSS接收机 | VASC13771692 | F200 | 天线相位一致性1.10mm；内部水平噪声测试0.80mm；静态测量误差4.00mm | 全球卫星定位系统(GPS)接收机校准装置；超短基线：U=（0.01-0.6）mm；短基线：U=0.4mm+1×10-6D； 中长基线：U=0.6mm，k=2 | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 2021年10月22日 | √ |
| 工程勘察院 | 液压万能试验机 | 0626 | WAW-300B | I级 | 标准测力仪0.1级 | 东华计量测试研究院 | 2022年4月22日 | √ |
| 测绘院 | 手持测距仪 | K264529 | PD-36 | 测量重复性0.4mm；示值误差-0.8mm | 手持式激光测距仪检定装置（因瓦标准尺）U=4μm+3×10-6D ； 手持式激光测距仪检定装置（基线场）U=0.4mm+1×10-6D k=2 | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 2021年10月22日 | √ |
| 岩土工程设计院 | 全站仪 | 8A6848 | TKS-202 | Ⅱ级 | 全站仪检定装置 分度误差＜0.3”；U=0.4mm+1×10-6D k=2 | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 2021年10月22日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理流程》、《测量设备管理流程》，公司未建最高计量标准，测量设备由测绘院负责溯源。公司测量设备均全部委托江西省测绘成果质量监督检验测试中心、东华计量测试研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由测绘院保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年09月26日 下午至2022年09月27日 下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。