编号：1053-2021-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 耐压值零位校准过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 2500V±3% |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 25V |
|  |  | 公差T |  | 75V |  |  |  |  | 允许不确定度 | 8.3V |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1.耐压测试仪 |  |  | 0-5kV |  | 校准结果Urel=1.2% k=2 |  | ±3V |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | YC/MT-01-2021 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 16927.2-2013、 GB7251.12-2013 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 吴兆凤 经培训上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件1测量不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件3测量过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录，控制图绘制 |  |  | 见附件2测量过程监视统计记录及控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | - 测量过程控制规范编制满足要求； - 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2022年10月15日       审核员：                 企业部门代表：