测量设备溯源抽查表

编号：1039-2021-2022

| 企业 名称 | 大庆市德油力机械加工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/ 校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 精密压力表 | 2011.8.1070 | (0～25)MPa | 0.4级 | 数字压力校验仪 0.05级 Urel=0.027%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.2.21 | √ |
| 质量技术部 | 螺杆式抽油泵室内试验装置 | 001 | ZNLC-I-20 | Urel=0.70%,k=2 | 秒表时间间隔: U=0.01s,k=2 二等标准水银温度计 Urel=0.03℃,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.2.21 | √ |
| 生产车间 | 内螺纹齿顶高量规 | 0184 | WDGN2-0184 | U=4μm,k=2 | 校验仪 U=2μm,k=2 | 宝鸡市宝石石油量规检测中心 | 2021.12.15 | √ |
| 生产车间 | 内螺纹螺距量规 | 152553 | WRN-152553 | U=4μm,k=2 | 校验仪 U=2μm,k=2 | 宝鸡市宝石石油量规检测中心 | 2021.12.15 | √ |
| 生产车间 | 内勾槽长爪游标卡尺 | 3708 | (0～200)㎜ | U=0.01㎜，k=2 | 量块5等 | 沈阳计量测试院 | 2021.11.14 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司、宝鸡市宝石石油量规检测中心、沈阳计量测试院检定/校准，校准/检定证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年10月 9日全天 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。