受理编号：1096-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | ZG35CrMO材料成分Cr含量 检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | Cr:(0.80-1.20)% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | API相关材料规范 QJ/AT 09.03-2020 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 参数要求Cr含量(0.80-1.20)% 1. 测量参数公差范围：Ｔ=0.4% 最大允许误差△允≤1/3Ｔ=0.4%×1/3=0.13% 2.测量设备校准不确定度推导： =0.13×1/3=0.043% 3. 被测参数测量范围：检测Cr:（0.80~1.20）%，选择移动式光谱仪Cr含量（0.001-99.999）%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 移动式光谱仪155144 |  | SPECTRO TEST 35 | Cr检出限≤0.0018% |  | 922015408 |  | 2022.07.04 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围Cr含量（0.001-99.999）%，满足计量要求的测量范围Cr: (0.80-1.20)%的要求； 测量设备Cr检出限≤0.0018%， 满足计量要求测量设备△允≤0.009%的要求； 测量设备的Cr检出限的U=0.0012% k=2，满足计量要求U95允≤0.043%的要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年 07 月 05 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 10 月 22 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |