编号：1097-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 南通通达矽钢冲压科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 储运部 | 数字式温湿度表 | 1号 | HTC-1 | 溫度20℃: U=0.4℃（k=2）湿度60%RH U=1.8%RH （k=2） | 精密露点仪±0.1℃ ±0.2℃露点 | 南通市计量检定测试所 | 2022.07.05 | √ |
| 制造部 | 压力表 | FP11164 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 精密压力表装置0.25级 | 南通市通州区综合检验检测中心 | 2022.09.17 | √ |
| 质管部 | 三次元影像测量仪 | LG4106 | EXCL1051UC | U=3 µm(k=2) | 玻璃线纹尺 二等 | 南通市计量检定测试所 | 2022.01.04 | √ |
| 储运部 | 电子 汽车衡 | FM1126 | SCS-80 | Ⅲ级 | 砝码 M2等级 | 南通市通州区综合检验检测中心 | 2022.03.17 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | LG1170 | (0-1500) mm | ±0.11mm | 量块5等 | 南通市通州区综合检验检测中心 | 2022.01.04 | √ |
| 质管部 | 硅钢变压器测量装置 | EM1103 | MATS-2010M | Urel=0.5% （k=2） | 数字多用表 0.02级 | 南通市计量检定测试所 | 2022.01.04 | √ |
| 生产车间 | 电子台秤 | FM1121 | TCS-30 | Ⅲ级 | 标准砝码 M1等级 | 南通市通州区综合检验检测中心 | 2022.03.17 | √ |
| 质管部 | 引伸计 | 201089 | YYU-25/50 | 1.0级 | 引伸计检定装置：0.3mm以下±0.5um，0.3mm以下±1.5% | 南通市计量检定测试所 | 2021.12.07 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《测量供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托南通市通州区综合检验检测中心、南通市计量检定测试所检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年 11月 01 日上午~ 11 月0 2 日 下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。