[image: image1.jpg]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1102-2022
审核员现场审核记录二
企业名称：江苏欧仕达润滑油有限公司
审核员[image: image2.png]


                      审核日期： 2022年 10月18日下午~ 10月19 日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	审核中询问质检部 、生技部（生产车间）、经营部等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。
	质检部

生技部
（生产车间）
经营部。
	无

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	   质检部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明表》。物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	质检部

生技部

（生产车间）

经营部
	无

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查
	5.3质量目标
	公司提供了“2022年度质量目标及实施一览表和质量目标分解及考核方法。编号：OSD/MR-5.3-01,有测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等。 
	质检部

生技部

（生产车间）

经营部
	无

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	质检部使用的标GB/T3142-2019润滑剂承载能力的测定；GB/T6144-2010合成切削液；
技术文件盖有受控章现行有效。
	质检部

生技部

（生产车间）


	无

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理控制程序》企业目前暂无软件。
	质检部

生技部

（生产车间）


	无

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业建立了《记录控制程序》。

抽查了部分测量过程记录：

记录1、进货检验记录，编号：OSD-8.6-01,序号:31-1;产品名称：机械油；规格型号：国标/32号。；检验项目，检验结果，结论，检验员等；
记录2、产品出厂检验记录，编号OSD-8.6-03：序号:41;产品名称：油性润滑冷却液；规格型号：DX-2;检验项目、标准要求、检验结果、检验结论、不合格品处置、检验员等；

记记录保存期限3年。
	质检部

生技部

（生产车间）


	无

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查见《测量设备台账》有测量设备9台件测量设备，进行了分类管理， 
查，质检部使用的电子天平，型号：LOW，编号：001、检定日期2022年9月30日，有效期2023年9月29日；
查，生技部使用的台称，型号：TGT100，编号：005、检定日期2022年9月30日，有效期2023年9月29日；

查，润滑脂维入度测定仪,型号：SYH-269,编号：002、检定日期2022年9月30日，有效期2023年9月29日；
检查质检部检测室现场使用由常熟市双杰测试仪器厂制造的，编号131014040357的T1000Y型，0-1000g,分度值0.1g的电子天平未列入《测量设备台帐》管理，不符合6.3.1条款。
企业未建立最高计量标准装置，测量设备送广东六零二计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致，质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》


	质检部

生技部

（生产车间）


	是
01


	8
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查见1份“供应方年度业绩评价表”提供了测量供方调查评价记录表。有二家外部供方：广东六零二计量检测有限公司；阜宁县综合检验检测中心。
	质检部

生技部

（生产车间）

经营部
	无

	9
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程


	   企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量非常齐全。共识别了7个测量过程，3个重要测量过程。
重点抽查了重要测量过程：“配料样品重量检测过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。

详见《测量过程控制检查表》及附件。


	质检部

生技部

（生产车间）


	无

	10
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查“配料样品重量检测过程”测量过程不确定度评定，评定方法正确。
详见附件《测量不确定度评定报告》
	质检部

生技部

（生产车间）


	无

	11
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表，2022年8月30日质检部对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查，内部顾客满意度为98%，达到目标95%的要求；经营部

负责外部顾客满意度调查，2021年外部顾客满意度实际为93%。达到目标92%的要求，满足要求。
	质检部

经营部
	无

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3

不合格控制
	公司编制了《不合格控制管理程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。

目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。
	质检部

生技部


	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4

改进
	公司编制《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。
	生技部

经营部


	否

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	计量单位使用未发现不正确。企业强制检定测量设备两台，主要用于贸易结算的台秤和电子地磅，企业的产品不是定量包装产品。
	质检部

生技部

（生产车间）

经营部
	无

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电能、水，2021年10月至2022年9月全年共消耗0.25吨标准煤。 不是重点耗能企业。


	质检部

生技部


	无

	16
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查销售合同，供方：江苏欧仕达润滑油有限公司，需方：浙江三奇机械设备有限。合同编号：ORSTER-2022-09-30，产品名称：中走丝工作液，签订时间2022年09月30日；
抽查销售合同，供方：江苏欧仕达润滑油有限公司，需方：湖北松信光电科技有限公司。合同编号：2022-9-20，产品名称：玻璃加工乳化液，型号OSD3615，签订时间2022年09月20日.已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	经营部
	无

	17
	安全环保管理
	
	企业有一台叉车，设备代码：51103209232018060036；对应报告编号：YC-CD-2022-DBH00879;产品型号：CPC30;产品编号：G5AE78804,额定起重量：3000kg，检验日期：2022年7月7日。符合标准。 
	经营部
	无


 1 / 5

