受理编号：0661-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 35CrMo材料成份(Cr含量)检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Cr:（0.8~1.1）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《合金结构钢》GB/T 3077-2015 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 测量参数公差范围：Ｔ=0.3% 最大允许误差△允≤1/3Ｔ=0.3%×1/3=0.1% 2.测量设备校准不确定度推导： =0.1×1/3=0.03% 3. 被测参数测量范围：检测Cr:（0.8~1.1）%，选择全谱直读光谱仪Cr含量（0.01-99.99）%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书 编号 |  | 校准/检定 日期 |
|  | 全谱直读光谱仪 9518TY182921 |  | TY-9000 | MPE: Cr≤0.01% | MM20224045527 |  | 2022.05.10 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围Cr含量（0.01-99.99）%，满足计量要求的测量范围Cr:（0.8~1.1）%的要求； 测量设备MPE: Cr≤0.01%， 满足计量要求测量设备△允≤0.1%的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 05 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 10 月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |