编号：0986-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 闸阀表面涂层厚度测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 150μm±10μm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 作业指导书 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 闸阀表面涂层厚度要求控制在:150μm±10μm，T=20μm - 导出计量要求：△允=T×(1/3-1/10)=20×1/3=6.67μm。（取1/3）； - 测量范围要求：推导测量设备测量范围应满足(50-200)μm的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 两用涂镀层测厚仪/147110 |  | LWF-200 |  | ±(1+3%H)μm |  | 长仪字校2022-Y10192号 | 2022.03.18 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：两用涂层测厚仪测量范围为(0-1250)μm，满足导出范围(50-200)μm测量范围要求。 2、两用涂镀层测厚仪的最大允许误差为±(1+3%H)μm，在160μm处允差为±5.8μm。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较5.8μm<6.67μm，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年03月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年10月06日 |  |  |  |  |  |  |  |  |