上海达富环境科技有限公司

用水量测试过程测量不确定度评定

- 概述

1.1测量依据：GB/T12452-2008《企业水平衡测试通则》

1.2环境条件：常温。

1.3被测对象：DN40满管的流速3.0m/s的水流量为13.6m3h

1.4测量标准：超声波流量计

1.5测量方法：用V法安装二只流量传感器对DN40满管的流速3.0m/s的水流量为13.6m3h进行测试。

2. 测量数学模型

F=900×π×D2×V

其中：F--为瞬时流量（ m3h ）

D--为管道的内径（m）

V—为流速（ms）

3. 测量不确定度分析：

测量不确定度的主要来源包括：

1）由于各种随机因素影响导致的测量重复性

2）超声波流量计不准确

3）分辨力引入的测量不确定度

4.标准不确定度分量的评定

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u1，用A类方法评定。

测量重复性引入的不确定度u1的评定

用超声波流量计对DN40满管的流速为3.0m/s的流量为13.6m3h进行重复测量6次，数据如下：（单位：m3h）

测得值	13.65  13.63  13.66  13.67  13.62  13.64

F=13.64m3h

用贝塞尔公式求得实验标准偏差。

s=u1(x)=i=1n(xi-x)2nn-1=0.008m3h

2）超声波流量计不准引入的标准不确定度分量u2，用B类方法评定。

根据校准证书和检定规程的信息：超声波流量计最大允许误差为±1.0%，当流量为13.64m3h时，流量误差为±0.136m3h则 取值区间的半宽度为 0.136m3h。

假设测得值在最大允许误差范围内均匀分布，取 k=3

u2=ak=0.081m3h

3）分辨力引入的标准不确定度u3，用B类方法评定。

分辨率为0.01m3h，半宽为0.005m3h，按均匀分布，k取3：

u3=0.005m3h*3=0.0029m3h

由于u1＞u3,因此分辨力已包含测量重复性引入的标准不确定度中，可忽略不计。

5.合成标准不确定度计算

uC=u12+u22 =0.082m3h

6.扩展不确定度的评定

DN40满管的水流量测试过程测量结果扩展不确定度为

U=k.uC=0.082×2=0.164 m3h   k=2

7. 测量结果的报告

F=13.64m3h与U=0.164m3h末位未对齐，需修约U=0.17m3h。

所以测量结果：Y= F+U=13.64m3h±0.17m3h  (k=2)

评定人：                          日期：2022.8.6