[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0267-2019
现场审核记录

企业名称： _宁波净科仪表制造有限公司     
审核员：      鞠录梅______________  

审核日期： 2020年01月03日 上午至2020年01月04日 下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	公司管理者代表王元西，他对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。
    企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门企管部进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。

   公司已识别出了14个测量过程，4个重要测量过程，其中识别了《基表夹板字轮开档长度测量过程》、《基表牙轮轴外径尺寸测量过程》2个关键测量过程。公司已将10件测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。
公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。
	公司总经理管理者代表

企管部
质量部

	否

	2


	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能


	企业编写了NBJK-CLSC-2019《测量管理体系质量手册》和NBJK-CLWJ(01-20)-2019《程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。企业计量职能机构是企管部。已在公司体系文件中，规定了总经理6项、最高管理者8项职能和企管部15条计量管理职责。

询问管理者代表王元西、总经理张双奇、企管部部长赵世伟，均清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的计量管理职责。
	管理者代表企管部

	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质量部、营销部等部门均已识别顾客的测量要求，质量部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。

抽查《基表夹板字轮开档长度测量过程计量要求导出和计量验证记录》、《基表牙轮轴外径尺寸测量过程计量要求导出和计量验证记录》等记录，符合要求。
	质量部
营销部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	抽查NBJK-CLWJ03-2019《质量目标管理程序》，规定了公司的质量目标4项，质量目标与计量方针一致，查《计量工作质量目标完成统计表》，质量目标已分解到4个部门，查《企管部计量目标完成统计表》已对6月-12月质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。
	管理者代表企管部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2019年12月11日根据测量管理体系评审计划，开展了公司测量管理体系管理评审。会议由公司总经理程张双奇主持，管理者代表王元西汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。会议对公司测量体系目前存在的测量设备管理的有效性及实施情况，测量过程识别及管控等方面的问题，制定了整改措施计划，并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改，已识别了重要过程4个。
	管理者代表及管理层

企管部
	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式

企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企编写了了NBJK-CLWJ05-2019《资源管理程序》，规定测量体系中四大类人员职责。

抽查《测量管理体系人员一览表》，涉及体系人员22人。
抽查《2019年度培训计划》，企业制定了2019年度各部门人员培训计划2项，查“培训编号为201902质量手册、程序文件宣贯培训”的记录《公司培训实施计划书》，培训时间为2019年6月16日，查签到表培训人员8人，培训试卷8份，查《培训台账》已完成培训。查《培训后期效果鉴定记录》1份，已对培训效果进行了评价。
	企管部
质量部
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编写了NBJK-CLSC-2019《测量管理体系质量手册》和NBJK-CLWJ(01-20)-2019《程序文件》，覆盖标准的全部要素。发布时间为2019年5月20日，实施时间为2019年5月20日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。
抽查《质量文件控制台账》，登记了手册、程序文件、企业标准6份。现场抽查企业产品执行标准为: CJ/T  241-2007《饮用净水水表》（中华人民共和国城镇建设行业标准）、GB/T778.1-2018《饮用冷水表和热水水表第一部分：计量要求和技术要求》等石油天然气行业标准，现行标准有效且受控。
	企管部
质量部
	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司编写了NBJK-CLWJ10-2019《测量设备管理程序》。企业编制了《监视测量设备台账》，规定了测量设备列入体系管理方法。质量部负责测量设备全过程管理。抽查《2019年度测量设备量值溯源计划》，质量部负责定期送校工作。抽查编号为JE302005数显卡尺，查《测量设备台账》中，包括该卡尺的测量范围、周期间隔、使用地点，溯源管理，基本符合标准要求。
	管理者代表

质量部
	否

	9
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业编写了NBJK-CLWJ12-2019《外部供方管理程序》文件。
编制了《合格供方名录》，企业委外校准服务机构共有1家为“天深圳华科计量检测技术有限公司”，查《 检定校准服务供方评价表》已进行资质评价。检定/校准服务机构资质满足要求。

抽查《测量设备合格供方名录》，测量设备供应商为“上海工具厂有限公司”1家，主要供应数显卡尺、深度游标卡尺、千分尺、千分表等测量设备，资质满足要求。抽查《 检测设备供方评价表》1份，抽查《测量设备供方资质调查评价表》1份，已对千分尺等测量设备的外部供方“上海工具厂有限公司”进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。
	质量部
采购部
	否

	10
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业编写了NBJK-CLWJ13-2019《计量确认控制程序》、NBJK-CLWJ09-2019《标识管理程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准/验证和粘贴标识。测量设备满足预期使用要求。抽查生产部计量编号为G15158深度游标卡尺上，测量范围（0-200）mm，设备贴有标识上计量确认日期为2019年12月08日，查校准证书的校准日期与标识相符，测量设备校准证书有效，计量验证记录内容正确。
抽查质量部计量编号为W190812431的外径千分尺，测量范围（25-50）mm，校准标识上校准日期为2019年12月08日，查其校准证书的校准日期与标识相符，测量设备校准证书有效，证书内容正确。
	质量部
生产部
	否

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编写了NBJK-CLWJ14-2019《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。抽查生产部使用的编号9104127深度游标卡尺，标识上校准日期为2019年12月08日，核实此量具的校准证书，校准日期相符，周期间隔12个月。现场量具状态正常，间隔符合JJG34-2008《指示表检定规程》要求。 
	质量部
生产部
	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编写了NBJK-CLWJ10-2019《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	管理者代表

质量部
	否

	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业编写了NBJK-CLWJ15-2019《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，对10台测量设备进行了计量确认，对2个关键过程的测量设备和检测特性进行了计量验证，记录信息完整，符合要求。

 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。抽查关键控制测量过程《基表夹板字轮开档长度测量过程控制规范》、《基表牙轮轴外径尺寸测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	质量部
生产部


	否

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查NBJK-CLWJ16-2019《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《基表夹板字轮开档长度测量过程不确定度评定报告、基表牙轮轴外径尺寸测量过程测量不确定度评定报告》，方法正确，见附件《基表夹板字轮开档长度测量过程不确定度评定报告》、《基表牙轮轴外径尺寸测量过程不确定度评定报告》。
	质量部
	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业编写了NBJK-CLWJ13-2019《计量确认管理程序》。企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业所有的测量设备均委外送检到“天深圳华科计量检测技术有限公司”，,查其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L 8465，企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。随机抽查编号为JE302005的数显卡尺、编号为9061369百分表，校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。
查质量部现场使用的型号规格JTS-3CS电子天平未提供出校准证书。
	管理者代表

质量部
	不符合02

	16
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表
	否

	17
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	查《2019年度测量管理体系内审实施计划》，于2019年10月20日-10月22日完成内审工作。企业已按计划日期实施了内审，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表朱云波亲自参与审核，对公司的主管领导、6个部门和生产车间，进行了全要素的审核。查《现场检查表》一份。此次内审中，共发现1个不符合项，属于次要不符合项，涉及有关责任部门是质量部。已进行原因分析，制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作。2019年10月30日，内审中的发现的1个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	管理者代表企管部
生产部
	否

	18
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司编写了NBJK-CLWJ18-2019《测量管理体系内部审核和监视管理程序》。

企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定的频次进行了监视，见附件《测量过程系统控制监视分析表及控制图》。
	管理者代表质量部
	否

	19
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了NBJK-CLWJ19-2019《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 

 企业2019年10月20-22日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。经验证公司经确认的测量设备全部加以标识进行了管理。
	管理者代表

企管部
质量部
	否

	20
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编写了NBJK-CLWJ20-2019《纠正和预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。
	管理者代表

质量部
企管部

	否

	21
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业将10台件测量设备列入计量管理工作，企业无强制检定设备。测量设备按周期送检计划进行检定/校准。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	质量部
生产部
	否


 1 / 1

