测量设备溯源抽查表

编号：0158-2019-2021

| 企业名称 | 南方智水科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产中心 | 电子台秤 | NFFM-35-009 | TST-1000 | Max=1000kg; e=0.2kg,d=0.2kg; | 25kg砝码14个M1等级；20kg砝码27 个M1等级；1kg-20kg砝码12个M1等级 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2021-11-18 | √ |
| 生产中心 | 压力表 | 2103F1455 | Y-100（0~1.6）MPa | 1.6级 | 数字精密压力表 0.05级 | 杭州市临平区质量计量监测中心 | 2022-6-2 | √ |
| 质量中心 | 卷尺 | FWFL-01-001 | E8002 | U＝0.2㎜，k=2 | 标准钢卷尺，5m,U＝（3+5L）µm，k=2 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2021-11-05 | √ |
| 质量中心 | 接地电阻测试仪 | 0803190 | VG2678 | Urel＝0.8%，k=2 | 模拟大功率交直流标准电阻器（电阻：1µΩ～60Ω；电流：0.1A～600A） 直流0.05级；交流0.1级 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2021-11-18 | √ |
| 质量中心 | 压力变送器 | FWFP-01-019 | PMC51-1R3C010 | ±0.008MPa | 数字多用表 ACV：MPE：±0.001%；ACI：MPE：±0.01%；DCV：MPE：±0.001%；DCI：MPE：±0.01%；R：MPE：±0.002%； 数字压力表 0.05级 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2021-11-5 | √ |
| 质量中心 | 超声波测厚仪 | MT0117072009 | MT160 | （≤10㎜）MPE：±0.05㎜； （＞10㎜）MPE：±（0.5%+0.01）㎜ | 量块（125～500）㎜ 4等； 量块（0.5～100）㎜ 4等 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2021-11-18 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质量中心负责溯源。公司测量设备全部委托中测测试科技（杭州）有限公司和杭州市临平区质量计量监测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由质量中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年10月17日~10月18日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。