测量设备溯源抽查表

编号：0237-2020-2022

| 企业名称 | 咸阳荣信机电制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 最大允许误差/准确度等级/不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产保障部 | 光滑环规 | RX-SX01 | Φ71.998 mm | U=1.6μm K=2 | 数据处理万能测长仪U=0.7μm+6L， K=2 螺纹扫描仪U=0.7μm +6×10-6L， K=2 | 陕西世通仪器检测服务有限 | 2022.10．22 | √ |
| 生产保障部 | 光滑环规 | RX-SX01 | Φ71.998 mm | U=1.6μm K=2 |  | 陕西世通仪器检测服务有限 | 2022.10．22 | √ |
| 生产保障部 | 外径千分尺 | 16533 | （500-600）mm | U=2.2μm K=2 | 四等量块 | 陕西世通仪器检测服务有限 | 2022.10．22 | √ |
| 生产保障部 | 内径百分表 | 0120557/ RXG01 | （50-100）mm/0.01mm | U=3.2μm K=2 | 光栅式指示表检定仪 | 陕西世通仪器检测服务有限 | 2022.10．22 | √ |
| 技术质量部 | 内径百分表 | 0024836/RXG16 | （50-160）mm/0.01mm | U=3.2μm K=2 | 光栅式指示表检定仪 | 陕西世通仪器检测服务有限 | 2022.10．22 | √ |
| 生产保障部 | 数显卡尺 | K17H056063 | （0-200）mm | U=0.01mm K=2 | 四等量块 | 陕西世通仪器检测服务有限 | 2022.10．22 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托陕西世通仪器检测服务有限检定/校准，校准/检定证书由技术质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年11月04日上午-05日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。