附1：

干式变压器局部放电量检测过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：GB/T1094.3-2017《电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：多通道数字式局部放电综合分析仪，测量范围1pC-50 pC，最大允许误差±10%，不确定度Urel=1.5%,k=2。

1.4、被测对象：局部放电量：（2-10）pC。

1.5、测量过程：按照GB/T1094.3《电力变压器第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》，对局部放电量进行检测,记录数据。

- 数学模型

ΔV=V

式中：ΔV ----局放放电量检测结果

V------局放放电量的读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源：

- 测量重复性引入的标准不确定度u1；

- 测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

测量重复性引入的标准不确定度，做A类评定测量：多通道数字式局部放电综合分析仪正常工作状态下，同一组人，用同台设备，在相临近的时间内，对被测变压器的局放连续测量10次，得10个测量数据汇于表1：

表1重复性数据

| 测试次数n | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V（pC） | 2.12 | 2.32 | 2.45 |  | 2.36 | 2.36 |
| 测试次数n | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| V（pC） | 2.55 | 2.65 | 2.62 |  | 2.72 | 2.52 |
| 被测试件测量值的平均值V |  |  |  | 2.467pC |  |  |

单次重复性测量值的实验标准差：

被测量估计值（V）标准不确定度分量u1：（V为1组数据的平均值，取n=1），标准不确定度分量： u1=S=0.181pC

3.2、测量设备引入的不确定度影响分量u2

查多通道数字式局部放电综合分析仪校准证书，校准不确定度Urel=1.5%,k=2，则

u2=

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表于表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.181pC |
| 标准不确定度u2 | 测量设备的误差 | 0.0185pC |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0.18pC=0.36pC

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.36pC, k = 2

编制：何鸿茂