[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1003-2021-2022
审核员监督审核记录（一）

企业名称：芜湖金牛电气股份有限公司

审核员：________________            

审核日期： 2022年10月20日下午至2022年10月21日上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？

对投诉的处理情况？

企业组织机构有否变更？产品有否增加？

企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？
	5.2顾客为关注焦点

8.2.2顾客满意
	企业营业执照未发生了变化。

企业组织机构和人员未发生变更。

一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

企业认证范围没有发生变化。企业已识别出了主要产品的测量过程28个，“干式变压器局部放电量检测过程”、“变压器变比试验过程”、“开关柜铜排窄边尺寸进货检验过程”等3个关键测量过程，重要测量过程25个。已将96台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年度测量管理体系客户满意度调查计划》和《2022年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，企业于2022年4月进行内外部顾客满意度进行了调查，共发出内部顾客满意度调查表6份，外部顾客满意度调查表4份，内部顾客满意度为98.0%，外部顾客满意度为99.0%。符合要求。
	管理层

综管部

市场部

供应部

技术部

品保部

生产设备部


	否

	2
	企业质量目标完成情况？
	5.3质量目标
	    企业制定了4项质量目标。a、关键过程测量设备计量确认100%；b、测量过程失控不超过24小时;c、培训合格率100%;d、顾客满意度达到95%。查《2022年测量管理体系计量目标分解计划》，已对质量目标分解到6个部门。综管部分解了2项，市场部分解了1项，供应部分解了1项，术部分解了1项，品保部分解了1项，生产设备部分解了2项。符合要求。
查《2021年计量工作质量目标完成统计表》、《2022年计量工作质量目标完成统计表》,企业对2021年度10月-2022年度9月质量目标的完成情况进行了统计，4项质量目标均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层

综管部

市场部

供应部

技术部

品保部

生产设备部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	查《2022年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2022年6月8日召开了测量管理体系管评会议。查《2022年度测量管理体系管理评审报告》，会议由企业管理者代表主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。

抽查管评输入报告8份，包括计量工作方针、质量目标完成情况报告、测量管理体系运行情况总结报告、人力资源及人员能力培训情况报告、设备溯源性管理、测量过程控制情况报告、客户满意调查情况报告等，覆盖了企业6个部门。会议提出了改进建议，制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。查《2022年测量管理体系管理评审报告》中管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层

综管部


	否

	4
	公司是否对人员能力进行评价？培训实施情况？是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。
	6.1人力资源
	查品管部试验室“干式变压器局部放电量检测”现场，有四名检验人员，查综管部提供的朱健清、王洋、鲍涛、何鸿茂的《变电器试验员资格证》4份，朱健清、王洋的证书发证日期为2021年5月17日，鲍涛、何鸿茂的证书发证日期为2020年10月9日，评定机构为“沈阳变压器研究院股份有限公司”，证书有效期四年。均持证上岗，人员能力符合要求。

查《2022年度公司培训计划方案》，培训内容涉及测量管理体系的项目共有2项。查《公司培训实施计划书》、《培训签到表》和《学员评价表》各1份，培训时间和参培人员与《2022年度公司培训计划方案》相符。
	综管部
	否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？


	6.4外部供方
	企业本年度增加测量设备供方1家为“ 武汉三新电力设备制造有限公司”，主要提供测量设备“绝缘电阻测试仪”。本年度检定校准服务供方未增加。

查《合格供方台账（测量设备）》，入账的测量设备主要供方为39家。抽查《测量设备供方资质及能力评价表》1份，新增测量设备的供方为 “ 武汉三新电力设备制造有限公司”，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。

查《合格供方台账（检定校准服务）》，入账的供方为3家为“深圳精宇航检测技术有限公司”、“深圳市计量质量检测研究院”、“南陵县市场监督检验所”。查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》3份，已对校准服务方“深圳精宇航检测技术有限公司”、“深圳市计量质量检测研究院”、“南陵县市场监督检验所”的资质和能力及服务质量进行评价，符合要求。

查原材料及物质《2022年合格供应商清单》，合格供方51家，抽查《合格信息评定调查表》和《供方年度考核评定表》各两份，已对 “北京合纵科技有限那公司”等企业进行评价，评价2022年8月1日。符合要求。
查2022年8月1日“芜湖市正泰机电设备有限公司”《供方年度考核评定表》上供方服务能力保证中“年度产品检验合格率98%以上”。供应部未提供出该数据的来源记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准 “6.4外部供方”的要求。
	供应部

品保部

生产设备部


	不符合01

	6
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程：《干式变压器局部放电量检测过程》，编制了测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。

企业已识别出了主要产品的测量过程28个，“干式变压器局部放电量检测过程”、“变压器变比试验过程”、“开关柜铜排窄边尺寸进货检验过程”等3个关键测量过程，重要测量过程25个。已对28个关键和重要测量过程使用的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。

查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》3份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。
对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。
	技术部

品保部

生产设备部


	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程? 

抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？


	7.2测量过程

7.3.1测量不确定度

8.2.4 测量管理体系的监视

	企业本年度无新增测量过程。
查《测量过程控制一览表》，企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程28个、关键测量过程3个，重要测量过程25个，均纳入测量过程管理范畴。
抽查《干式变压器局部放电量检测过程控制规范》1份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。

企业编制了“干式变压器局部放电量检测过程”、“开关柜铜排窄边尺寸进货检验过程”、“变压器变比试验过程”的测量过程一览表进行过程有效控制。测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。

抽查《干式变压器局部放电量检测过程》、《开关柜铜排窄边尺寸进货检验过程》、《变压器变比试验过程控制规范》3个关键测量过程的控制规范和测量过程的有效性确认记录，已对规范进行有效控制，满足产品标准要求。详见《测量过程检查表》和附件3《测量过程有效性确认记录》。
查关键测量过程“干式变压器局部放电量检测过程”、“开关柜铜排窄边尺寸进货检验过程”、“变压器变比试验过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。符合要求。

查关键测量过程“干式变压器局部放电量检测过程”、“开关柜铜排窄边尺寸进货检验过程”、“变压器变比试验过程”的过程控制监视分析表及控制图3份，在监控图中使用了统计技术和监控图，符合要求。
	技术部

品保部

生产设备部


	否

	8
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业测量设备委外校准服务方3家为“深圳精宇航检测技术有限公司（认可证书号CNAS L7875）”、“深圳市计量质量检测研究院（认可证书号CNAS L0579）”、“南陵县市场监督检验所”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（皖2020）139号”。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。
	技术部

品保部

生产设备部


	否

	9
	企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	查编号为《2022年度测量管理体系内部审核工作计划》，企业于2022年5月7日-5月8日进行内审工作。企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及6个部门进行了全要素的审核，出具了《2022年测量管理体系内部审核报告》。

查《测量管理体系不符合项报告》1份，内审发现了1个次要不符合项。涉及责任部门是生产设备部，涉及标准条款为“6.2.4标识”。查责任部门制定测量管理体系内审不符合项整改计划，对整改完成情况编制了《2022年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2022年5月15日前关闭。

审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	管理层

综管部


	否

	10
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	经审核组现场审核确认，企业2022年度测量管理体系监督审核中出具2项不符合项。“不符合01：查技术部提供的GB7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则》未盖“受控”标识，与表号：WJN B 423.7《受控文件清单》的信息不符。不符合认证审核准则条款 “6.2.1程序”的要求。不符合02：现场查变压器车间生产现场真空注油设备上编号15L1890真空表无计量确认标识，经确认未送检。不符合认证审核准则条款 “7.3.2溯源性”的要求。”

经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。
	管理层

综管部

市场部

供应部

技术部

品保部

生产设备部


	否

	11
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业2021年度测量管理体系认证审核中出具2项不符合项，企业内审中发现的1项不符合项，均已分析原因并及时整改，经验证不符合项均已完成了整改并已关闭。
查《2022年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定纠正/预防措施并完成整改，基本满足标准要求。

企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。
	管理层

综管部

市场部

供应部

技术部

品保部

生产设备部


	否

	12
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	公司测量设备共96台，均纳入到测量管理体系管理范畴。企业规定了3台件测量设备列入强制检定。

查《进货检验记录》、《SHD-JZ-06例行检验确认检验过程》、《SHD-JZ-07工频耐压测试仪操作过程》、《铜排加工、检验技术要求》，计量单位符合要求。
	综管部

技术部

品保部

生产设备部


	否

	13
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书

是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

公司测量管理体系在认证证书用于：1）开发国内市场

2）企业形象广告宣传

3）企业进行招投标加分用。


	综管部

市场部


	否

	14
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查市场部“2022年销售合同登记台账” 1份，抽查“合同协议评审表”1份，评审日期为2022年7月14日，产品为“干式变压器”。查“发货登记表”、“顾户满意调查表”等资料，企业已完成合同评审、工艺生产配置、产品生产检验、供货、客户评价。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	市场部


	否


 4 / 4

