编号：0239-2020-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 水泥熟料生产悬浮预热温度测量 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质量控制室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （880-900）℃ |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±3.3℃ |
|  |  | 公差T |  | ±10℃ |  |  |  |  | 允许不确定度 | __ |
|  |  | 其他要求 |  | __ |  |  |  |  | 其他要求 | __ |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 热电偶 |  |  | （0-1300）℃ |  | —— |  | ±2.5℃ | __ |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 001《水泥熟料生产悬浮预热温度测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 001《水泥熟料生产悬浮预热温度测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 蒋向阳 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《水泥熟料生产悬浮预热温度测量过程不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《水泥熟料生产悬浮预热温度测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《水泥熟料生产悬浮预热温度测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《水泥熟料生产悬浮预热温度测量过程监视控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.《水泥熟料生产悬浮预热温度测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。 2. 查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3. 查该测量过程不确定度评定方法正确。 4．查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。 5.查该测量过程监视记录，在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2022年10月20日        审核员：            企业部门代表：