编号：0017-2019-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 太重榆液长治液压有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 精密压力表 | HC67541709231 | (0-1.0)MPa | 0.4级 | 数字压力计标准装置0.05级 | 山西省检验检测中心 | 2022.09.28 | √ |
| 质量管理部 | 精密压力表 | 88775218 | (0-1.6)MPa | 0.25级 | 数字压力计标准装置0.005级 | 山西省检验检测中心 | 2022.09.28 | √ |
| 质量管理部 | 精密压力表 | 894455 | (0-6)MPa | 0.4级 | 数字压力计标准装置0.05级 | 山西省检验检测中心 | 2022.09.28 | √ |
| 质量管理部 | 精密压力表 | 20144302 | (0-40)MPa | 0.4级 | 数字压力计标准装置0.05级 | 山西省检验检测中心 | 2022.09.28 | √ |
| 质量管理部 | 光栅式指示表检定仪 | 2143 | DS-10AH | U=1.7um K=2 | 三等千分表检定仪检定装置 | 山西省检验检测中心 | 2022.09.28 | √ |
| 质量管理部 | 量块 | 121599 | (0.5-100) mm | 4等 | 三等量块标准装置 | 山西省检验检测中心 | 2022.09.28 | √ |
| 质量管理部 | 洛氏硬度计 | 0369 | HR-150A | 1.0级 | 金属洛氏硬度计检定装置U=0.3HR | 山西省检验检测中心 | 2022.09.28 | √ |
| 质量管理部 | 数显三爪内径千分尺 | 4086819 | （125-150）㎜ | ±0.004mm | 3等量块 | 山西省检验检测中心 | 2022.09.28 | √ |
| 审核综合意見： 企业已建立了指示量具检定装置，卡尺量具检定装置，精密压力表标准装置，测微量具检定装置等四套计量标准器，已通过山西省长治市质量技术监督局JJF1033的考核，公司测量设备除自检外全部委托均送至山西省检验检测中心检定/校准，抽查8份测量设备，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年10 月18日~10月19 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。