附1:

铜线坯直径尺寸测量过程测量不确定度评定报告

1、测量过程
1.1测量方法：依据GB/T 3952-2016《电工用铜线坯》及仪器使用说明书和相关操作规范。

1.2环境条件：常温。

1.3检测设备：千分尺，测量范围（0-25）mm，最大允许误差：±0.004mm， U=0.001 mm（k=2）。

1.4被测对象：直径尺寸Φ6mm(+0.25mm/0)

1.5测量过程：用千分尺对零位后，对工件直接进行测量，千分尺微分筒上读出的数值即为被测值。

2、数学模型

y＝x                                 （2）

式中：y ——测量结果

x ——千分尺的读数值

3、各输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：1）测量重复性引起的不确定度u1；2）测量设备引入的标准不确定度u2

3.1测量重复性引起的标准不确定度u1的评定

做A类评定试验：在测量现场，在千分尺的正常工作状态下，同一组人，用同一支千分尺，在相临近的时间内，对样品进行连续测量10次，得到10个数据汇表如下：

表1——测量数据汇总表

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X(mm） | 0.546 | 0.543 | 0.544 | 0.542 | 0.544 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X（mm） | 0.542 | 0.543 | 0.545 | 0.544 | 0.542 |

各测量值的平均值 =0.544 mm

单个测量值的实验标准差：=0.0014 mm

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：（L为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：u1=S（x）n=0.0014mm

3.2 测量设备引入的标准不确定度u2的评定

由千分尺校准证书获知，千分尺最大允许误差为±0.004 mm，半宽α=0.004mm，服从均匀分布，k取3，则：

u2=0.0043=0.0023mm

4合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 相对标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性引入的不确定度影响分量 | 0.0014 mm |
| u2 | 测量设备引入的不确定度影响分量 | 0.0023mm |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uc=u12+u22=0.0027 mm

5扩展不确定度的计算

取包含因子k= 2,置信概率 95％,  得

U＝kuc＝2×0.0027 mm＝0.006 mm

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.006mm，k=2

编制：王金平