编号：0042-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | H13热作磨具钢C含量检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) | 0.370%±0.035% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 工艺文件 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数的允许误差：±0.035% 测量参数公差范围：T＝0.035%－（-0.035%）＝0.07% 计量要求： △允＝T/3＝0.07/3＝0.023% 则最大允许误差：△允＝±0.023% - 测量范围的导出 测量范围要求：0.370%±0.035% 即：0.335%～0.405% 直读光谱仪C含量测量范围为：0～4% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 直读光谱仪/C001-006 |  | LAS01 | C: ±0．002％ |  |  | 21CA002270004 | 2021.12.13 |
| 计量验证记录 1. 采用准确度比较法 测量过程的允许误差为：△允＝±0.023% ； 测量设备最大允差：MPEV ＝± 0.002% ， 0.002% ＜0.023% 2.测量设备的测量范围：直读光谱仪C含量检测范围（0-4%）满足H13热作磨具钢C含量检测范围（0.335%～0.405%）的要求。 测量设备直读光谱仪满足H13热作磨具钢C含量检测测量过程要求 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年 2 月 11 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备经过校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年 10 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |