测量设备溯源抽查表

编号：0042-2019-2022

| 企业名称 | 江苏天工工具新材料股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 产业发展部 | 平面平晶 | LP01-003 | φ80mm | 二级 | 平面平晶 2等 | 镇江市计量检定测试中心 | 2022.8.9 | √ |
| 产业发展部 | 量块 | LG01-004 | (5.12～100)mm/ 20块组 | 4等 | 量块 (5.12～100)mm 3等 高精度量块比较仪 MPE：±（0.05+L/1000）μm | 镇江市计量检定测试中心 | 2021.11.1 | √ |
| 科技创新部 | 直读光谱仪 | C001-006 | LAS01 | STD：0．01012％ | 直读光谱仪标准物质C、Mn、Si、S、P、Ni等元素 Urel=（0.2～2）% k = 2 | 广东中准检测有限公司 | 2021.12.13 | √ |
| 生产部门 | 数显进口外径千分尺 | LS01-19-106 | (0-25)mm | MPE： ±0.002mm | 量块 5等 | 江苏精锐检测技术有限公司 | 2022.6.6 | √ |
| 生产部门 | 数显卡尺 | LS03-8-022 | (0-150)mm | U=0.01mm k = 2 | 量块 5等 | 江苏精锐检测技术有限公司 | 2022.6.6 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备控制程序》（TG MMSP:D-06-06-2019）、《测量设备计量确认控制程序》（TG MMSP:D-07-01-2019），公司建立了指示量具检定装置、卡尺量具检定装置、测微量具检定装置、工作用廉金属热电偶检定装置4项计量标准，测量设备由产业发展部计量室负责溯源。公司测量设备委托镇江市计量检定测试中心、广东中准检测有限公司、江苏精锐检测技术有限公司检定/校准，检定/校准证书由计量室保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年 10 月 20 日~ 10 月 20 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。