[image: image1.png]ket



   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0042-2019-2022
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏天工工具新材料股份有限公司
审核员：  [image: image2.png]


        审核日期：2022年 10 月20日 ~ 10 月 20 日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	生产部门（钢材和工具工作部）：

抽查编号为LS01-19-106的数显进口外径千分尺2022年6月6日校准经确认符合使用要求。查出厂编号为LS03-8-022的数显卡尺2022年6月6日校准经确认合格。

产业发展部（计量、供应）：

抽查编号为LG01-004的量块2021年11月1日检定合格，查出厂编号为LP01-003的平面平晶2022年8月9日检定合格。

科技创新部（技术、质检、理化）：

查编号为C001-006的直读光谱仪2021年12月13日校准经确认合格。

测量设备均处于有效的检定校准状态；现场使用的测量设备有计量确认状态标识；

测量设备使用环境条件满足要求，无需修正。

企业测量设备共计1650台件，测量设备的信息（名称、编号、型号规格、准确度等级、溯源方式）和校准证书、台账信息一致。
企业建立了4项计量标准，分别为：测微量具检定装置（[2006]县量标丹阳企证字第001号）、卡尺量具检定装置（[2006]县量标丹阳企证字第002号）、指示量具检定装置（[2006]县量标丹阳企证字第003号）、工作用廉金属热电偶检定装置（[2009]县量标丹阳企证字第004号）。

测量设备送镇江市计量检定测试中心、江苏精锐检测技术有限公司、广东中准检测有限公司检定或校准。

详见《测量设备溯源抽查表》
	产业发展部（计量、供应）

生产部门（钢材和工具工作部）

科技创新部（技术、质检、理化）
	否



	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	查：H13热作磨具钢-C含量测量测量过程，

测量技术要求：（0．35%—0．42%） 误差范围：±0.035% 

测量设备：直读光谱仪，计量特性：测量范围是0-4%； 测量设备最大允许误差±0．02024％，

钢样-C含量测量测量过程识别正确；

配备的测量设备直读光谱仪(编号：C001-006)经校准确认合格，直读光谱仪满足钢样-C含量测量的要求。

对H13热作磨具钢-C含量测量测量过程进行了有效性确认，有钢样-C含量测量过程有效性确认记录。对测量过程导出了计量要求，并采用MCP值法进行了计量验证，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。

详见附件《计量要求导出及验证记录表》
	产业发展部（计量、供应）

生产部门（钢材和工具工作部）

科技创新部（技术、质检、理化）
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程


	 原有测量过程控制156项，未有新增测量过程。

查：H13热作磨具钢-C含量测量测量过程，编制了《H13热作磨具钢C含量测量过程控制规范》（TG MMSP:D-08-02-2021）对关键测量过程进行控制，对测量过程进行了有效性确认，测量过程控制有效性确认符合要求。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，能按控制规范规定的频次进行监视。  

详见《测量过程控制检查表》及附件
	产业发展部（计量、供应）

生产部门（钢材和工具工作部）

科技创新部（技术、质检、理化）
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	对H13热作磨具钢-C含量测量测量过程进行了测量不确定度评定， 编制了《H13热作磨具钢-C含量测量测量过程不确定度评定》报告，评定方法正确。

详见附件《测量不确定度评定报告》。
	产业发展部（计量、供应）

生产部门（钢材和工具工作部）

科技创新部（技术、质检、理化）
	否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方控制程序》（TG MMSP:D-06-08-2019），
建立了测量设备和辅助材料/消耗性材料的合格供方名录，并对合格供方的资质、技术能力、提供产品的服务质量等进行了评价。对提供校准/检定的服务方的资质、校准/检测技术能力、服务质量等进行了评价并列入合格服务商名录。查江苏精锐检测技术有限公司供方质量保证能力调查表2022年6月7日对其能力进行了评价，纳入合格供方管理。
	产业发展部（计量、供应）


	否


 2 / 2

