受理编号：1131-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 智能镜箱接地电阻检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≤0.5Ω，≤0.05Ω |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB 7000.1-2015及企业检验规程 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 国家标准规定接地规定≤0.5Ω，企业检验规程接地规定≤0.05Ω。 1、测量参数公差范围：Ｔ=0.05Ω=50mΩ △允≤1/3Ｔ=50×1/3=17mΩ - 测量范围：选用量程为（0～200）mΩ即可 3、测量设备校准不确定度推导： =17×1/3=5.7mΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/ 测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定 日期 |
|  | 接地电阻测试仪 OGA-QC-2 |  | CS2678X | ±(5%+2mΩ) |  | GD602052210120295 |  | 2022.10.12 |
| 计量验证记录 1、测量设备测量范围为（0～600）mΩ，满足计量要求的测量范围(0-50)mΩ的要求。 2、测量设备的最大允差为±(5%+2mΩ)，以检测50mΩ计算, 最大允差±4.5mΩ,满足计量要求最大允许误差17mΩ要求。 3、测量设备校准结果的Urel=1.0% k=2，以检测50mΩ计算,U=0.5mΩ k=2，满足计量要求U95允≤5.7 mΩ 要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年10 月18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已校准; - 测量设备验证正确。 审核员签名：吴素平 企业代表签字： 审核日期：2022 年 11 月 05 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |