编号：0217-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 橇装电控一体化产品高压元器件套管绝缘电阻检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （10+4）MΩ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GLD/ZSZ-02《橇装电控一体化产品图纸》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数公差范围T：4MΩ 2.导出测量设备最大允许误差：：△允≤T×1/3=4*1/3=±1.33MΩ； 3.测量范围导出：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此选取(0-1000MΩ)的ZC25-4兆欧表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 兆欧表 110687 |  | ZC25-4 |  | 10级 |  | ZD202209260127 | 2022.9.26 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围0-1000MΩ的ZC25-4绝缘电阻表，满足计量要求的测量范围（10+4）MΩ的要求。 2）测量设备的最大允许误差10级（T=10MΩ：10×±10%=±1MΩ），满足导出的测量设备最大允许误差△允≤±1.33MΩ的要求。 验证结论：符合□有缺陷不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年9月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准合格。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年10月24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |