测量设备溯源抽查表

编号：0217-2020-2022

| 企业 名称 | 盘锦广利达电气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/ 校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 兆欧表 | 110687 | ZC25-4 | 10级 | 可调式高阻箱Urel=0.06%,k=2 高阻高压表 Urel=0.33%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.9.26 | √ |
| 生产车间 | 绝缘件强度测试仪 | 2250085 | SDSB-3KVA/50KV | Urel=1.3%,k=2 | 多功能校准仪 交流功率：Urel=2%,k=2 相位: U=0.03°,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.8.4 | √ |
| 生产车间 | 油耐压测试仪 | C508 | HRIJJ | U=1.0%,k=2 | 高阻高压表Urel=0.33%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.8.4 | √ |
| 质检部 | 绝缘材料体积电阻率测试仪 | 16091903 | XJCLDZL | 直流电压: Urel=0.6%,k=2 电阻: Urel=2.5%,k=2 | 可调式高阻箱Urel=0.06%,k=2 高阻高压表 Urel=0.33%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.8.4 | √ |
| 质检部 | 精密脉冲声级计 | 14088 | HS5660A | U=0.6dB,k=2 | 标准噪声源 ENR:U=3dB,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.8.4 | √ |
| 生产车间 | 全自动介质损耗测试仪 | 7160104 | HZGS-206 | 电容： Urel=0.7%,k=2 介损： Urel=0.7%,k=2 | 兆欧表标准器 Urel=0.06%,k=2 数字高压表 交流电压： Urel=0.33%,k=2 直流电流： Urel=0.16%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.8.4 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年10月23日全天-2022年10月24日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。