江苏凯泉泵业制造有限公司

高度控制测量过程有效性确认记录

编号:

| 测量过程名称 |  | 泵盖内径尺寸测量 | 测量过程规范编号 |  | KQ/CL-GF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量技术部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：内径千分尺 测量方法：尺寸测量采用直接接触法，将被测标准块表面清理干净，用内径千分尺测量泵盖内径尺寸，读出被测数据，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用内径为50mm的标准块对内径千分尺的测量过程的有效性进行确认： 2022年1月27日用内径千分尺对标准块进行三次尺寸测量，平均尺寸为50.002mm。 公司的内径千分尺的MPEV=0.006mm 当y0-y =0.002≤MPEV=0.006时， 此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.1.27 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  | 批准人 |  |