[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0162-2019-2022
审核员监督审核记录（一）

企业名称：沧州中渤重工机械装备有限公司

审核员：_                               

审核日期： 2022年10月27日 下午至2022年10月28日 上午
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？
对投诉的处理情况？
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？
就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？
	5.2顾客为关注焦点
8.2.2顾客满意
	查企业营业执照未发生变化。
查企业组织机构没有变更。
查企业产品没有增加。
企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。
企业已识别出了主要产品的测量过程5个，包括1个关键测量过程为“双梅扳手BE-CU淬火硬度检测过程”，重要测量过程4个。已将6台测量设备，测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴。
企业未收到投诉。
查《2022年度测量管理体系客户满意度调查计划》，企业在2022年7月份实施了客户满意度调查工作，查《2022年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，本次调查共发出并回收内部客户满意度调查表5份，外部客户满意度调查表2份，顾客满意度98.6%。达到内部顾客满意度的目标值。
	管理层
企管部
质检部
生产部
研发部
销售部
	否

	2
	企业质量目标完成情况？
	5.3质量目标
	查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，企业制定了4项质量目标。查企业已对5个部门进行了质量目标分解，符合要求。
查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》、《2022年测量管理体系质量目标完成报告》，企业已对2021年9月-2022年10月公司质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。质量目标具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制，符合GB/T 19022-2003标准要求。 
	管理层
企管部

	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	查《2022年度测量管理体系管理评审计划》，公司于2022年10月16日，开展了测量体系管理评审，会议由公司经理主持，管理者代表和企管部等各部门主要负责人汇报了2022年测量管理体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。查输入报告8份，覆盖了2022年质量方针目标完成情况、测量过程控制情况、人员能力评价、供方管理、测量设备溯源性管理、测量过程控制、内部客户满意调查情况等。查《2022年度测量管理体系管理评审报告》，提出了改进建议，企业已制定预防措施，落实了责任部门、完成时间，指定了跟踪验证改进效果的责任部门。
管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层
企管部

	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？

	6.4外部供方
	企业无新增测量设备和检定校准服务供方。
查《合格供方台账》，入账的测量设备主要供方为4家。抽查《测量设备供方资质及能力评价表》4份，企业已对“莱州市得川试验仪器有限公司”等测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了持续评价，资料和相关记录齐全。
查《合格供方台账》，入账的校准服务供方为1家。抽查校准服务供方“河北天恒计量检测有限公司”的《检定校准服务供方资质及能力评价表》1份，已对校准服务方的资质和能力、服务质量完成评价，符合要求。
	企管部
质检部
	否

	5
	抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？
	7.1.计量确认

	查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。
查关键测量过程“双梅扳手BE-CU淬火硬度检测过程”，配备的测量设备为出厂编号为88，型号规格HR-150A的“金属洛氏硬度计”，已由“河北天恒计量检测有限公司”校准，校准日期为2022年09月19日；符合要求。
	质检部
研发部
生产部

	否

	6
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程
7.3.1测量不确定度
8.2.4测量管理体系的监视

	本年度无新增测量过程。
查《测量过程控制及控制一览表》，识别主要产品的测量过程5个，包括1个关键测量过程为“双梅扳手BE-CU淬火硬度检测过程”， 4个重要测量过程。查《计量确认过程验证记录表》，已对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。
查该测量过程的的《计量确认过程验证记录表》，已对被测参数要求“硬度（35±5）HRC”进行了识别和计量要求导出，导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备验证方法正确。
查关键测量过程《双梅扳手BE-CU淬火硬度检测过程控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对《双梅扳手BE-CU淬火硬度检测过程》进行了有效性确认，进行了关键测量过程的不确定度评定，见附1《双梅扳手BE-CU淬火硬度检测过程的不确定度评定》。符合要求。
	研发部
质检部
生产部

	否

	7
	企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？

	8.2.3测量管理体系审核
	查《2022年度测量管理体系内部审核工作计划》，于2022年9月7日-8日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层、5个部门进行了全要素的审核，出具了《2022年测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了1个不符合项，属于次要不符合项，涉及责任部门是质检部和研发部，涉及标准条款为“6.2.3记录”。查责任部门已进行原因分析，并制定了《2022年测量管理体系内审不符合项整改计划》，限期整改完成时间。查《2022年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2022年9月16日前全部关闭。
审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	管理层
企管部
	否

	8
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具1项次要不符合项。“不符合01：查实验室现场出厂编号为19092918，型号规格为WDS-50E的“电子式万能试验机”，粘贴“停用标识”，查看《测量设备停用申请书》该设备已于2021年10月20日停用。查测量设备台账中该设备的管理状态标注为“在用”，台账管理状态信息未及时更新。不符合认证审核准则条款号：“6.3.1测量设备”的要求。”
经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。
	企管部
质检部
研发部
生产部
销售部

	否

	9
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业2021年度测量管理体系监督审核中出具1项不符合项。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。
企业于2022年9月7日-9月8日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。经验证不符合项均已完成了整改。
      企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。
	管理层
企管部
生产部
质检部
研发部
销售部

	否

	10
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？

	7.3.2溯源性

	企业未建立最高计量标准。
公司测量设备全部委托“河北天恒计量检测有限公司（认可证书号：CNAS L11841）”进行校准，校准证书由生产部保存。随机抽查4件，溯源符合要求。
	研发部
企管部
质检部

	否

	11
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业无强检测量设备。
查《洛氏硬度检验记录表》2份，文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	
	

	12
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。
公司测量管理体系在认证证书用于：
1）开发国内市场
2）企业形象广告宣传
3）企业进行招投标加分用。
	销售部
企管部
	否

	13
	抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？
	销售管理
	查销售部提供的《2022年度销售合同明细》、《江苏公司VOCs检测设备采购合同》1份、《加油站二次油气回收在线监测设备采购合同》1份，查《VOCs检测设备合格证》1份、防爆安全斧的《加油站二次油气回收在线监测设备》1份，已完成产品生产及输出。销售部签订合同，接收到客户信息后，组织生产部、质检部评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货
	销售部

	


 4 / 4

