受理编号：0720-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | M11100A无心磨床工作精度（圆度） |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ100mm圆度：≤+0.002mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | M11100A技术图纸 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量参数的允许误差：+0.002mm测量参数公差范围：T＝0.002mm 计量要求： △允＝T/6＝0.002/6＝0.0003mm - 测量范围的导出 测量范围要求：Φ100mm 圆度仪测量范围为：Φ（3-1000）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 圆度仪/LS19-12 |  | T365XL |  | ±7% |  | 19883299 | 2022.1.11 |
| 计量验证记录 - 圆度仪测量产品圆度在限值处的最大允许误差：u1 ＝0.002×7% = 0.00014 mm 导出的计量要求：△允＝0.0003mm u1 = 0.00014 mm ＜ △允＝0.0003mm - 测量设备圆度仪的测量范围为Φ（3-1000）mm，满足测量Φ100mm的要求。 测量设备Φ（3-1000）mm的圆度仪满足M11100A无心磨床工作精度（圆度）测量过程要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 1月 23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 1.被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 2.计量要求导出方法正确 3.测量设备的配备满足计量要求 4.测量设备经过检定 5.测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022年10月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |