编号：1086-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 低压耐压测试 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 1890V±3% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数的允许误差：±3% 测量参数公差范围：T＝3%－（-3%）＝6% - 计量要求： △允＝T/3＝6%/3＝2% - 测量范围的导出 - 测量范围要求：1890V±3%，即1833.3V～1946.7V 耐压测试仪测量范围为：（0～5）kV， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 耐压测试仪/EV01-09 |  | HTNY-H |  | 2kV：±0.5% |  | Z2023-C070532 | 2022.2.25 |
| 计量验证记录 采用MCP值验证 测量参数公差：T＝6% ； 耐压测试仪最大允差：u1 ＝±0.5% MCP ＝ T/3×u1 ＝ 6%/3×0.5% ＝4 ≥ 1.1 - 测量设备（0～5）kV的耐压测试仪能覆盖1890V±3%的电压范围，满足低压耐压测试测量过程要求 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年 3 月 2 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备经过检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022年 11月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

受理编号：1086 -2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 铜排进厂称重测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) | 1500kg±1.5kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 电子吊秤操作规程 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、被测参数技术要求：1500kg±1.5kg 公差范围：△允=T=1.5-(-1.5)=3kg 2、计量要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 电子吊秤/ FM02-13 |  | （0～3000）kg | ±0.75kg |  |  | Z20222-C078288 | 2022.2.25. |
| 计量验证记录： 被测参数技术要求：1500kg±1.5kg 公差范围：T=1.5-(-1.5)=3kg 计量要求：△允= 电子吊称计量特性：测量范围（0-3000）kg，测量范围满足测量要求； 电子吊称最大误差±0.75kg 计量要求△允= 0.75kg≦ 1kg 满足要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年03月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年 11月 26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |