编号：1086-2021-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 低压耐压测试 |  |  |  | 企业部门 |  | 制造科 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 1890V |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 | - 2% |
|  |  | 公差T |  | 6% |  |  |  | 允许不确定度 | 12V |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 耐压测试仪 |  |  | （0～5）kV |  |  |  | 2kV：±0.5% |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/DHYN-WI-23《低压耐压测试测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | Q/DHYN-WI-GC-NY《耐压测试仪操作规程》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张伟，培训合格上岗 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件：测量结果不确定度评定 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件：测量过程有效性确认 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件：测量仪器核查记录 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法(如果有)正确 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2022 年11月26日     审核员：    企业部门代表：

编号：1086-2021-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 铜排进厂称重测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 制造科 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 1500kg |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 | - 1kg |
|  |  | 公差T |  | 3kg |  |  |  | 允许不确定度 | 0.88kg |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 电子吊秤 |  |  | 1kg～3000kg |  |  |  | ±0.75kg |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/DHYN-WI-21《铜排进厂称重测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | Q/DHYN-WI-GC-DG《电子吊秤操作规程》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张伟培训合格上岗 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件：测量结果不确定度评定 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件：测量过程有效性确认 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件：测量仪器核查记录 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法(如果有)正确 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2022 年11月26日     审核员：    企业部门代表：