测量过程有效性确认表

QR/JCCS/JZ053/Ao

| 测量过程编号 | JT-03 |  | 测量过程名称 |  | 在制品厚度测量 |  |  | 测量过程规范 |  |  | 《在制品参数(厚度)测量过程控制规范》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 轧制工段 |  |  | 测量项目 | 在制品厚度 |  |  | 控制程度 |  |  | 关键质量分析 |
| 测量过程计量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 被测参数名称 | - 测量范围 |  | - 最大允许误差 /允许不确定度 |  |  | - 分辨率 |  | - 环境要求 |  | - 评定人 |  |
| - 在制品厚度 | - 0.295-0.305mm |  | - ±5μm |  |  | - 0.001mm |  | - 常温常湿 |  | - 朱靖 |  |
| - 测量过程要素控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 | 测量过程计量特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量设备 | 量程 | 准确度等级/误差 |  |  |  |  | 分辨率 |  | 稳定性 | 其他特性 |  |
| 福尔默接触式测厚仪 | 0.05-1.2mm | 1级/±0.001mm |  |  |  |  | 0.001mm |  | 稳定 | / |  |
| - 测量方法 | 测厚仪测量方法指导书JTJS-05-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 环境条件 | 常温常湿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 操作人员 | 朱靖检验员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 确认方法概述： 测量2组数据进行比较。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量过程监视记录： 1、测量程序：《在制品参数(厚度)测量过程控制规范》。 - 2、测量环境：温度37℃，湿度无要求，符合要求。 - 3、测量人员：岗位人员共6人，全部通过岗位操作人员上岗考试，全部合格。 - 4、测量过程：上岗人员按《在制品参数(厚度)测量过程控制规范》测量在制品厚度，对在制品整卷在线测量并记录数据，从厚度图谱上呈现测量结果差异是否符合控制限。测量结果见后附页。 批准人：冯雪娟 日期：2022.5.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：测量过程确认方法包括通过与其他已确认有效的过程结果比较；与其他测量方法的结果比较；通过过程特征的连续分析方法；通过对测量过程的测量不确定度评定方法等。

附页：

有效性确认记录:

2022年5月19日对佛山天奇0.3mm在制品进行2组厚度测量，具体如下：

| 0.3mm | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.305 | 0.299 |
| 2 | 0.304 | 0.298 |
| 3 | 0.299 | 0.297 |
| 4 | 0.299 | 0.3 |
| 5 | 0.299 | 0.299 |
| 6 | 0.3 | 0.302 |
| 7 | 0.302 | 0.298 |
| 8 | 0.301 | 0.298 |
| 9 | 0.302 | 0.299 |
| 10 | 0.3 | 0.3 |
| 平均值 | 0.3011 | 0.299 |

y1=0.3011mm，y2=0.299mm，y1-y2=0.0021mm=2.1μm

当测量在制品厚度为0.3mm时，扩展不确定度U=1.34μm，则：

=0.91≦1

故判定，此测量过程有效。