受理编号：0687-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 材料成分检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 2Cr13中（Cr含量）：（12.00-14.00）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 1220-2007 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 测量参数公差范围：Ｔ=2.00% 导出测量设备最大允许误差△允≤1/3Ｔ=2.00%×1/3=0.67%=±0.33% 2.测量设备校准不确定度推导： =0.67%×1/3=0.22% 3. 被测参数测量范围：光谱仪Cr含量的（0.0008-99.99）% ,满足被测Cr含量（12.00-14.00）% |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书 编号 | 校准/检定日期 |
|  | 直读光谱仪 15006845 |  | SPECTROTEST TXC03 |  | Cr检出限: ≤±0.01% | DN220356230006 | 2022.09.08 |
| 计量验证记录 测量设备的Cr含量测量范围（0.0008-99.99）%，满足计量要求的测量范围Cr含量（12.00-14.00）%； 测量设备的Cr含量检测限的MPE：±0.01%，满足计量要求的△允≤±0.33%的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 09 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签名：吴素平 企业代表签字： 审核日期： 2022 年11 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |