编号：1159-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 南通海汇科技发展有限公司司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | 20031795 | YN-60 | 2.5级 | 精密压力表 0.25级 | 南通市计量检定测试所 | 2022.10.18 | √ |
| 质检中心 | 摩擦仪 | NTHH-026 | 571-111 | U=0.10g | 电子天平 Ⅱ级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.09.28 | √ |
| 质检中心 | 电子天平 | NTHH-037 | HZY-B100 | Ⅲ级 | 砝码 E2级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.09.28 | √ |
| 质检中心 | pH计 | NTHH-008 | PHS-3C | 0.1级 | pH计检定仪/pH标准缓冲溶液 0.0006级/U=0.01pH(k=2) | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.09.28 | √ |
| 质检中心 | 缕纱测长仪 | NTHH-009 | YG086C | ±1mm | 钢直尺/小钢夹 ±0.27mm/±0.5cN | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.09.28 | √ |
| 生产部 | 绝缘电阻 测试仪 | NTHH-007 | ZC25-4 | 5级 | 兆欧表检定装置 1.0级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.09.28 | √ |
| 生产部 | 计米器 | NTHH-011 | JSK3571C | ±0.5% | 智能测长仪 ±0.15% | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.09.28 | √ |
| 生产部 | 复合式多气体检测仪（硫化氢） | B24Y310018 | BH-4M | ±2%FS | 硫化氢标准物质 Urel=2%(k=2) | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.09.28 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《测量供方管理程序》，《测量设备管理程序》。公司未建立最高计量标准，所有测量设备委托江苏华质检测技术有限公司、南通市计量检定测试所、广东精衡检测科技有限公司进行检定/校准，检定/校准证书由生产部保存。根据抽查情况，该公司的量值溯源情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年11月 21 日~ 11月 22 日 审核员签字： 周庆明 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。