测量设备溯源抽查表

编号：0197-2019-2022

| 企业名称 | 上海穆勒四通电气股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 电子吊秤 | TT-02 | YS3t/3000kg | Ⅲ级 | 砝码 M1、M12等级 | 上海舒美计量检测有限公司 | 2022.07.21 | √ |
| 生产部 | 扭力扳手 | SY014 | （0-200）Nm | 3级 | 扭力扳子检定仪1级 | 上海舒美计量检测有限公司 | 2022.07.21 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 7905265 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块4等 | 上海舒美计量检测有限公司 | 2022.07.21 | √ |
| 生产部 | 兆欧表 | 18090921 | ZC11D-10 | ±10% | 可调高阻箱 ±0.4% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2022.07.21 | √ |
| 质管部 | 回路电阻 测试仪 | 0191005022 | JA831-100A | Urel=0.2% k=2 | 交直流 大功率电阻 ±0.02% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2022.07.21 | √ |
| 质管部 | 耐压 测试仪 | 152404 | WB2673C | ±5% | 耐压测试仪校准装置 ±0.2% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2022.07.21 | √ |
| 质管部 | 互感器 综合测试仪 | 0210623001 | YSFA | 其中: 电阻:±0.2% 变比Urel=0.05% k=2 | 多功能校准器±0.01% | 上海机械工业第二计量测试中心站 | 2022.07.21 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托上海舒美计量检测有限公司、上海机械工业第二计量测试中心站检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年11 月19 日 审核员签字： 吴素平 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。