编号：1202-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 浙江树人工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 感应式木材水分仪 | / | 0-99% | MPE：±1.0% | 电子天平 U＝0.3mg，k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2022/10/31 | √ |
| 质检部 | 直角尺 | 20220523 | 125㎜ | 2级 | 大理石直角尺 U＝2.0µm，k=2； 塞尺 U＝0.002㎜，k=2； 三等金属线纹尺 U＝8µm，k=2.8 | 广东中准检测有限公司 | 2022/10/31 | √ |
| 质检部 | 千分尺 | 20220516 | 25㎜ | MPE：±0.004㎜ | 数显外径千分尺 U＝1.0µm，k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2022/10/31 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 20220508 | 0-3m | U＝0.3㎜， k=2 | 标准钢卷尺 U＝5µm+5×10-6L，k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2022/10/31 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 20220612 | 0-150㎜ | U＝0.01㎜， k=2 | 量块 U＝0.5µm+5×10-6L，k=2； 数显外径千分尺 U＝1.0µm，k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2022/10/31 | √ |
| 质检部 | 塞规 | 954174 | Φ15 H7 | MPE：±0.001㎜ | 接触式干涉仪 U＝0.1µm，k=2； | 广东中准检测有限公司 | 2022/10/31 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年11月4日~11月5日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。