浙江树人工贸有限公司

含水率测量不确定度评定报告

编号:BP/SRGM-A07-02-2

一、概述

1.1测量依据：《测量不确定度评定与表示》 JJF1059-2012

原材料检验标准

1.2测量方法：采用一台经校准、技术性能指标稳定的感应式木材水分仪直接对板材进行测量。

1.3测量标准：使用经校准的感应式木材水分仪，其测量范围为（0～99）%，最大允许误差为±1%

1.4被测对象：木材含水率测量技术指标为：测量范围为（8～18.3）%。

1.5环境条件：室温。

1.6 本报告使用范围：公司板材含水率测定过程。

二、数学模型

y=x

式中：  y——水分测量实际值，单位：%；

x——感应式木材水分仪测量时的示值，单位：%。

三、测量不确定度分析：

测量不确定度的主要来源包括：

1）由于各种随机因素影响导致的测量重复性；

2）感应式木材水分仪不准确

3）分辨力引入的测量不确定度

三、输入量的标准不确定度评定

3.1感应式木材水分仪对板材含水率测量重复性引入的标准不确定度u1的评定(A类评定)

在可复现的条件下采用感应式木材水分仪对同一木材含水率进行10次独立测量（单位：%），测量数据如下：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xi | 11.5 | 11.5 | 12 | 11 | 12.0 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 11.5 |

平均值：=11.6%

单次测量的标准差：

≈ 0.15%

单次测量结果的标准不确定度：

0.15%

3.2测量设备---感应式木材水分仪准确度因素引入的标准不确定度u2(B类评定)

该感应式木材水分仪 ,其最大允许误差为±1%，估计为均匀分布，k=，

u2=0.13≈ ≈0.58%

3.3测量设备---感应式木材水分仪分辨率因素引入的标准不确定度u3(B类评定)

该感应式木材水分仪 , 最小分辨率0.5%，估计为均匀分布，k=，

u3=0.53≈0.29%

四、合成标准不确定度计算：输入量x的标准不确定度u（x）的评定

故u（x）=u12+u22+u32≈0.67%

五、扩展不确定度的评定

取k=2，则

U=k×= 2×0.67%=1.4%

评定人：