编号：200-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 电线电缆导体电阻测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 小于7.41Ω/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 3956-2008 |  |  |  |  |
| - 计量要求导出方法（可另附） - 根据：GB/T 3956-2008 《电缆导体》 的要求每千米电阻小于7.41Ω - 1、测量的最大允许误差为0.01Ω/km； - 2.T=±0.01Ω/km - 3.测量允许误差△允=T×（1/3～1/10）=0.003Ω/km - 计量要求导出： - 直流电阻测量仪测量范围为(0.1-100000)Ω，测量设备的最大允许误差：±0.001Ω/km； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 直流电阻测量仪011191 |  | PC36C |  | U=0.0013 k=2 | 2022051906375 |  | 2022.6.01 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围:(0.1-100000)Ω，满足计量要求的测量范围小于7.41/Km的要求。 测量设备校准的示值误差小于导出的测量设备的最大允许误差。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：李学昌 验证日期： 2022年 06 月 15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年 11 月08日 |  |  |  |  |  |  |  |  |