编号：0211-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 保护电路有效性检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 阻值≤100mΩ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB7251.12-2013 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 工艺要求阻值≤100mΩ，实际测量值一般在（75-85）mΩ之间，平均值为80mΩ, 公差T=±（100-80）=±20mΩ - 测量设备最大允许误差△允≤T/3=±6.7 mΩ - 测量设备测量不确定度推导：U95允 ≤∆允 ×13 =6.7 /3 = 2.3 mΩ 3、测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为 (0 ~120) mΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称/ 编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 接地电阻测试仪 DR3-614-00005 |  | TH9403 | 100mΩ处，±4mΩ |  | Z20223-A115681 |  | 2022.01.17 |
| 计量验证记录 1. 测量设备的测量范围为（0-200）mΩ，满足计量要求测量范围(0 ~120) mΩ的要求； 2. 测量设备在100mΩ测量值处的误差为±4mΩ，满足计量要求测量设备最大允许误差△允≤±6.7 mΩ的要求; 3. 测量设备校准的Urel=0.4% （k=2）， 即U=0.4%*100=0.4mΩ （k=2），满足计量要求导出的U95允=2.3mΩ 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年01 月 23 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名：吴素平 企业代表签字： 审核日期：2022 年11 月24 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |