测量设备溯源抽查表

编号：0211-2019-2022

| 企业名称 | 鼎圣集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 耐压测试仪 | 1809010 | NCJ2670D | ±5% | 耐电压测试仪校准装置0.2级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.01.17 | √ |
| 质检部 | 测厚仪 | Z-M-0040 | MPO | ±2%HB | 标准布氏硬度块均匀度≤0.3HB | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.01.17 | √ |
| 质检部 | 回路电阻 测试仪 | KGG-ZJ008 | HTHL-100A | ±1% | 模拟大功率直流标准电阻器Urel=0.02％ K=2 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.01.17 | √ |
| 质检部 | 接地电阻 测试仪 | KGG-ZJ009 | JDR-I | ±（2%读数+1mΩ） | 模拟交直流电阻器 0.05级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.01.17 | √ |
| 质检部 | 耐电压绝缘电阻测试仪 | N9231602153 | TH9201 | Urel=2.6% k=2 | 耐电压测试仪校准装置0.2级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.01.17 | √ |
| 质检部 | PT/CT特性测试仪 | 18480 | GPP-PCT-1000 | ±0.5% | 标准电压互感器 0.01级 标准电流互感器 比值差Urel=0.025% k=2 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.01.17 | √ |
| 桥架母线事业部 | 游标卡尺 | Z-M-0023 | （0-300）mm | ±0.04mm | 量块5等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.10.25 | √ |
| 质检部 | 三相调压器 | Z-K-0063 | TSGC2-9kVA | Urel=3×10-3 K=2 | 数字多用表 ±0.06%读数 | 上海电器设备检测所有限公司 | 2022.02.19 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、上海电器设备检测所有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年11 月 23 日下午~ 11 月24 日 审核员签字： 吴素平 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。