附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 02 | 测量过程名称 | 离心泵压盖内径尺寸检测过程 | 测量过程 规范编号 |  | DYHXCL-GF-2021-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产技术部 | 测量项目 | 内径尺寸 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：游标卡尺 测量方法：DYHXCL-GF-2021-02《离心泵压盖内径尺寸检测过程控制规范》及DYHX-ZD-01《尺寸测量作业指导书》。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查编号为HL21012568游标卡尺的校准证书，校准日期：2022年06月20日，溯源符合要求。 2、检测过程有效性确认： 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2022年08月29日，用游标卡尺对离心泵压盖内径尺寸进行5次测量，计算得平均值：1=61.92mm。 （2）2022年10月25日，用游标卡尺对离心泵压盖内径尺寸进行5次测量，计算得平均值：1=61.94mm。 测量过程的不确定度为U=0.06mm，k=2 En=0.25 E n=0.25<1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022年10月 25日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |