测量设备溯源抽查表

编号：1130-2021-2023

| 企业名称 | 百安消防科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 螺纹塞规 | M5-7H | M22 | U=4μm K=2 | 三针 1级 测长仪U=0.3μm+1×10-6L k=2 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2022.05.13 | √ |
| 质检部 | 数显卡尺 | （0-200 ）mm | 6008434798 | ±0.03mm | 量块 5等 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2022.05.09 | √ |
| 生产部 | 深度游标 卡尺 | （0-300 ）mm | 5807211236 | ±0.04mm | 量块 5等 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2022.05.12 | √ |
| 生产部 | 超声波测厚仪 | SW-65110 | 18K120764 | 厚度≤10mm，±0.05mm | 标准厚度块 MPE: ±0.01 mm | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2022.05.09 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | JJ224BD | 142415084176 | Ⅲ级 | 标准砝码 F1等级 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2022.05.09 | √ |
| 质检部 | 压力表 | （0-25）MPa | 201508002 | 1.6级 | 智能压力校验仪0.05级 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | 2022.12.26 | √ |
| 质检部 | 电磁流量计 | LDG-200/DN200 mm | 2012606 | Urel=3.0% K=2 | 超声波流量计 1.0级 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2022.05.13 | √ |
| 质检部 | 涡轮流量计 | LWGYB-40/DN200 mm | 1800066 | 1级 | 水流量标准装置 0.2级 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2022.05.13 | √ |
| 审核综合意见 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备送检至厦门精量校准检测技术有限公司、广东省世通仪器检测服务有限公司进行检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2023年02月22日 审核员签字： 王晓巍 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。