[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1095-2021-2023
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：本兴阀门制造有限公司
审核员：   王晓巍                         审核日期： 2023年02月23日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。

测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	公司建立了《测量设备管理台帐》，现有测量设备88台。均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。
查：里氏硬度计，规格型号为：SHL-140,编号为L81031821，校准日期：2022年05月25日，建议下次校准日期：2023年05月24日。校准机构：深圳华量校准检测有限公司,现场标识、台账信息和证书一致。
查：电子秤，规格型号为

TCS-50，编号为BX-DZC-010， 校准日期：2022年05月25日，建议下次校准日期：2023年05月24日。校准机构：深圳华量校准检测有限公司；现场标识、台账信息和证书一致。
查：数显靶式流量计，规格型号为SBL-AY20CEZX,编号：160422002001，校准日期：2022年05月25日，建议下次校准日期：2023年05月24日。校准机构：深圳华量校准检测有限公司；现场标识、台账信息和证书一致。
查：公司在用的电子台秤，型号为TCS-PC,编号为D704005007，校准日期：2022年07月01日，建议下次校准日期：2023年06月30日；校准机构：深圳华量校准检测有限公司。此台测量设备已送检溯源，但未列入测量设备台账管理，不满足GB/T19022-2003标准6.3.1条款的要求。
测量设备使用环境条件满足要求。测量设备的溯源满足要求，详见《测量设备溯源抽查表》。
	质检部
生产技术部

	01
次要不符合项


	2
	公司是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部

供方
	 采购部负责测量设备外购供方的选择、评价、建立测量设备合格供方名录。质检部负责测量设备委外调整或修理、委外检定或校准等外来服务以及供方的选择评价。

   查：测量设备合格供方名录，共4家，其中1家为测量设备检定/校准机构，分别是深圳华量校准检测有限公司；查：有CNAS实验室认可证书、有认可的校准和测量能力范围表，外部供方评价表等，满足要求。
	质检部
采购部

	否

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	   抽查：阀杆硬度测量过程。所用的测量设备为里氏硬度计，规
格型号为SHL-140，编号为L81031821，在2022年05月25日经深圳华量校准检测有限公司校准，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定
度评定、测量过程有效性确认，方法正确。
	质检部

生产技术部
	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程


	一年来，公司没有增加新的测量过程，仍然是 16个测量过程，其中6个是重要测量过程；本次重点抽查了重要控制测量过程--阀杆硬度测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求；满足测量过程管理要求。

	质检部

生产技术部
	否

	5
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	公司建立了《顾客满意度管理程序》，采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。

查：顾客满意率统计表          QR-9.1.2-02，调查单位包括郑州三川传奇阀门有限公司、鑫思航阀门（福州）有限公司等12家单位，外部顾客满意度97.2%，满足要求。
查：内部顾客满意度调查统计表，2022年6月10日，发出30张调查卷，回收30张，内部顾客满意度96.9%，满足要求。
	综合办
市场部

	否

	6
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	抽查：阀杆硬度测量过程，其过程不确定度评定，评定方法正确，见附件。
	质检部

生产技术部
	否

	7
	对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围
	产品的

销售
	现场重点抽查了企业的购销合同2份，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
抽查：产品购销合同，需方为云南久昌有限公司，合同签订时间2022年10月18日， 产品包括：闸阀、止回阀等产品，合同内对质量标准及技术要求做了说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对质保期从出厂之日计算至12个月内，非人为原因产生的质量问题由供方负责；对验收标准、方法及异议处理做了描述。
抽查：产品购销合同，需方为广东泉安阀门科技有限公司，合同签订时间2022年12月15日， 合同内对质量标准及技术要求做了说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了描述。
	市场部
	否

	8
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制

要求
	公司测量设备共88台，均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作；用于安全防护的压力表送检至有相应资质的检定/校准机构，在有效时间范围内。

   抽查: 测量设备管理台帐，填写规范，无遗漏，能够使用法定计量单位。
	质检部

生产技术部
	否

	9
	公司能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	公司主要耗能为电、天然气，每个月电耗由相关部门提供的数据；水来源自己的井水。自2022年01月至2022年12月，耗电221431 kWh，天然气68654m³，全年耗能折算成118.52t标准煤，不是重点能耗单位。
	综合办
	否


 3 / 5

