测量设备溯源抽查表

编号：0181-2020-2022

| 企业名称 | 江西省润华教育装备集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 钢直尺 | 1# | 1000mm | ±0.15 mm | 标准金属线纹尺 三等 | 东华计量测试研究院 | 2022.02.16 | √ |
| 生产部 | 木材水分测量仪 | H20145035 | GM630 | ±1.0% | 电子天平 Ⅰ级 | 深圳中恒检测 技术有限公司 | 2022.01.06 | √ |
| 生产部 | 半径规 | RG-001 | R（7.5-15）mm | ±35μm | 影像测量仪 MPE: ±3μm | 深圳中恒检测 技术有限公司 | 2022.01.06 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | Q13090193 | (0-25)mm | ±4μm | 量块 4等 | 深圳中恒检测 技术有限公司 | 2022.01.06 | √ |
| 科研部 | 锐利边缘测试仪 | 2022011053 | SET-50 | 0.5N | 标准测力仪 0.3级 | 深圳中恒检测 技术有限公司 | 2022.01.06 | √ |
| 科研部 | 钢直尺 | GZC01 | (0-500)mm | ±0.15 mm | 标准金属线纹尺 三等 | 深圳中恒检测 技术有限公司 | 2022.01.06 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由科研部负责溯源。公司测量设备委托东华计量测试研究院、深圳中恒检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由科研部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年 11 月 28 日~ 11 月 29 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。