测量设备溯源抽查表

编号：0140-2018-2022

| 企业名称 | 无锡百年同工业输送有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 卧式材料试验机 | BLA-072 | GT-7001-AS30 | Urel=0.3% k=2 | 标准测力仪 0.1级 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2022.8.8 | √ |
| 质量管理部 | 电子天平 | BLA-067 | AL204 | U=0.3mg k=2 | 砝码 E2 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2022.8.12 | √ |
| 产品制造部 | 数显卡尺 | BMM005954 | 0-150mm | ±0.03mm | 量块 5等 | 无锡市检验检测认证研究院 | 2022.9.22 | √ |
| 产品制造部 | 压力表 | 2108L1160 | （0-25）MPa | ±0.4MPa | 活塞式压力计 0.05级 | 无锡精纬计量检验检测有限公司 | 2022.9.9 | √ |
| 产品制造部 | 计米器 | LH/JMQ-1#-01 | Z96-F | Urel=0.16% k=2 | 智能测长 ≤0.5% | 无锡精纬计量检验检测有限公司 | 2022.9.9 | √ |
| 产品制造部 | 钢卷尺 | LJ/JC-7#-002 | （0-5）m | U=0.2mm k=2 | Ⅰ级标准钢卷尺 1级 | 安正计量有限公司 | 2022.4.27 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备管理程序》（CL-007-2018）、《计量确认管理控制程序》（CL-020-2018）、《量值溯源管理程序》（CL-015-2018），公司未建最高计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源。分别委托无锡市检验检测认证研究院、深圳市华测计量技术有限公司、无锡精纬计量检验检测有限公司、安正计量检测有限公司等机构检定/校准，检定/校准证书由质量管理部统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年 11 月 11 日~ 11月 11 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。