无锡百年通工业输送有限公司

附录C

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 04 | 测量过程名称 | 橡胶厚度检测 | 测量过程规范编号 |  | CL-2021-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 实验室 | 测量项目 | 厚度 | 控制程度 |  | 厚度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：0－150mm电子数显卡尺，最大允许误差±0.03mm（设备最大允差） 测量方法：手持数显卡尺，水平卡在样品上，直至测内抓与试样完全接触时读数，这时显示盘上显示刻度即试样(试件)的厚度值。每次测定应在相同的位置选测三点，取其平均值。 环境条件：（23±2）℃湿度：50%-60% 测量软件；无 操作者技能：操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 2022年10月19日操作员用经检定合格的0－150mm电子数显卡尺，对橡胶试样测量进行，取六次平均测量值为 1.996mm 。 2022年10月21 日操作员用同一把0－150mm电子数显卡尺，对橡胶试样测量行，取六次平均测量值为2.006mm 0－150mm电子数显卡尺测量过程扩展不确定为 U=0.042mm k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： E=¦Y1-Y2¦√2U =0.16≤1 时，测量过程正常，测量数据稳定，满足计量要求。 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.10.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |